ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка медицинского оборудования для нужд ЧУЗ  «РЖД-Медицина» г. Печора

| 1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора |
| --- |
| № | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, руб. | НМЦ всего , руб. |
| 1 | Ультразвуковой цифровой диагностический сканер | шт | 1 | 6 072 070,00 | 6 072 070,00 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена |  |  | - | 6 072 070,00 |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |

| 2. Требования к товарам |
| --- |
| № | Наименование товара | Технические характеристики товара |
| 1 | Ультразвуковой аппарат | Наименование параметра или функции Величина параметра или наличие функции Области применения: абдоминальные исследования, акушерство и гинекология, исследования сосудов, кардиология, маммология, неврология, неонатология, онкология, педиатрия, поверхностные органы и системы, скелетно-мышечная система, травматология и ортопедия, трансвагинальные исследования, чреcпищеводные исследования, трансректальные исследования, урология, транскраниальные исследования у взрослых Наличие Пакеты специализированных программ: Программа для биопсии Наличие Кардиология Наличие Возможность дооснащения стресс-эхокардиографией Наличие Акушерство и гинекология Наличие Ангиология Наличие Программа автоматического определения степени атеросклероза Наличие Программа полуавтоматического измерения толщины комплекса "интима-медиа" сонных артерий Наличие Щитовидная железа Наличие Почки Наличие Урология Наличие Педиатрия Наличие Специализированная программа для поддержки монокристальных датчиков Наличие Программа эластографии поверхностных структур Наличие Программа эластографии для молочной железы Наличие Программа эластографии для предстательной железы Наличие Программа одновременного (методом наложения) получения изображения в режиме эластографии и в серой шкале Наличие Программа для выполнения биопсии в режиме эластографии Наличие Программа для количественной оценки образований в режиме эластографии: - расчет относительной деформации зоны интереса относительно максимальной деформации с отображением на экране - расчет соотношения деформации двух зон интереса - цветовая дифференциация зон интереса - выбор положения и размера зоны интереса (эллипс) - изменение параметров картирования эластограммы во время проведения измерения Наличие Класс Экспертный Конструктивное исполнение Передвижной Состав ультразвукового сканера Электронный блок с монитором и сенсорной панелью управления Наличие Набор ультразвуковых датчиков: Ультразвуковой датчик конвексный монокристальный Не менее 1 шт. Ультразвуковой датчик линейный Не менее 1 шт Ультразвуковой датчик микроконвексный внутриполостной Не менее 1 шт Ультразвуковой датчик фазированный монокристальный Не менее 1 шт. Комплект кабелей электропитания Наличие Комплект эксплуатационной документации Наличие Комплект разрешительной документации, для применения на территории Российской Федерации, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Наличие Параметры датчиков: Ультразвуковой датчик конвексный монокристальный Наличие Рабочая частота датчика (диапазон рабочих частот) В диапазоне от 1,0 до 7,0 МГц Радиус кривизны поверхности датчика Не более 46 мм Количество элементов датчика Не менее 160 шт. Угол сканирования Не менее 70 градус Глубина проникновения в B-режиме Не менее 400 мм Предельная продольная разрешающая способность в B-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования Не менее 0,6 мм Предельная поперечная разрешающая способность в B-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования Не менее 2,0 мм Ультразвуковой датчик линейный Наличие Рабочая частота датчика (диапазон рабочих частот) В диапазоне от 3,0 до 14,0 МГц Линейный размер рабочей поверхности апертуры Не менее 50 мм Количество элементов датчика Не менее 256 шт. Глубина проникновения в B-режиме Не менее 160 мм Предельная продольная разрешающая способность в B-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования Не менее 0,3 мм Предельная поперечная разрешающая способность в B-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования Не менее 0,7 мм Ультразвуковой датчик микроконвексный внутриполостной Наличие Рабочая частота датчика (диапазон рабочих частот) В диапазоне от 4,0 до 9,0 МГц Радиус кривизны поверхности датчика Не более 10 мм Количество элементов датчика Не менее 128 шт. Угол сканирования Не менее 148 градус Глубина проникновения в B-режиме Не менее 180 мм Предельная продольная разрешающая способность в B-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования Не менее 0,5 мм Предельная поперечная разрешающая способность в B-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования Не менее 2,5 мм Ультразвуковой датчик фазированный монокристальный Наличие Рабочая частота датчика (диапазон рабочих частот) В диапазоне от 1,0 до 5,0 МГц Линейный размер рабочей поверхности апертуры Не более 25 мм Количество элементов датчика Не менее 80 шт. Угол сканирования Не менее 90 градус Глубина проникновения в B-режиме Не менее 400 мм Предельная продольная разрешающая способность в B-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования Не менее 1,5 мм Предельная поперечная разрешающая способность в B-режиме в рабочем диапазоне глубин сканирования Не менее 2,5 мм Дополнительные устройства Возможность дооснащения видеопринтером Наличие Возможность дооснащения источником бесперебойного питания Наличие Основные технические характеристики Режимы сканирования: Многолучевой прием Наличие B-режим Наличие M-режим Наличие Псевдоконвексное сканирование в B-режиме для линейных датчиков Наличие Пространственное компаундирование Наличие Режим второй (тканевой) гармоники THI Наличие Импульсно-волновой допплер PW Наличие Режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) Наличие Цветной допплер CFM Наличие Энергетический допплер PD Наличие Направленный энергетический допплер Наличие Триплексный режим в реальном времени Наличие Непрерывно-волновой допплер CW Наличие Формирование изображений: Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора Наличие Регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора Наличие Динамическая фокусировка на прием Наличие Динамическая апертура на излучение и прием Наличие Аподизация на излучение и прием Наличие Регулировка плотности линий в B-режиме и режиме CFM Наличие Частотное компаундирование Наличие Динамическая фильтрация по глубине сканирования Наличие Псевдоокрашивание полутонового изображения Наличие Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на «замороженном» изображении Наличие Автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматического измерения параметров кровотока Наличие поворот и инверсия изображения Наличие Фильтр подчеркивания границ изображения Наличие Сглаживание изображения Наличие Управление гамма-коррекцией Наличие Выбор в триплексном режиме приоритета обновления изображения B + CFM и изображения спектра допплеровских частот Наличие Измерения: Варианты проведения измерений: Наличие Во время исследования Наличие Из памяти кинопетли Наличие Из сохраненных файлов Наличие Измерения в В-режиме: Наличие Расстояние Наличие Площадь Наличие Объем Наличие Угол Наличие Отношение линейных размеров Наличие Отношение площадей Наличие Степень Наличие Измерения в М-режиме: Наличие Расстояние Наличие Скорость Наличие Временной интервал Наличие Частота сердечных сокращений Наличие Измерения в режиме регистрации спектрального допплера: Наличие Линейная скорость Наличие Средняя скорость Наличие Временные интервалы Наличие Индекс резистентности Наличие Пульсационный индекс Наличие градиент давления Наличие частота сердечных сокращений Наличие автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени Наличие автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени Наличие Сервисные функции: Предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем Наличие Конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта Наличие Регулировка скорости просмотра кинопетли Наличие Печать изображений на черно-белый или цветной видеопринтер Наличие Индикация параметров акустического выхода по ГОСТ IEC 61157, ГОСТ Р МЭК 62359 Наличие Режим автоподстройки В-изображения Наличие Режим автоподстройки допплеровского изображения Наличие Программирование пользовательских протоколов Наличие Наличие предустановленных протоколов исследований Наличие Запись кадров и кинопетель в формате DICOM Наличие Программа передачи данных по протоколу DICOM Наличие Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с Windows Наличие Архив пациентов с поиском Наличие Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев Наличие Архивация изображений на встроенный твердотельный SSD- накопитель Наличие Емкость встроенного SSD- накопителя Не менее 500 Гб Архивация изображений на внешние носители, через порт USB Наличие Цифровая регулировка компенсационного усиления по глубине (TGC) на сенсорной панели управления Наличие Дистанционная диагностика аппарата с безопасным доступом через интернет, регулируемым заказчиком Наличие Параметры формирования изображения: Количество цифровых приемо-передающих каналов Не менее 573 440 шт. Верхняя граница динамического диапазона Не менее 256 дБ Максимальная частота кадров системы Не менее 2000 кадров/с Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение Не менее 8 шт. Возможность наклонного ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах В диапазоне от +30 до -30 градусов Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW В диапазоне от 1,0 до 22,5 кГц Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при допплеровском сканировании в режиме CFM В диапазоне от 0,1 до 19,5 кГц Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум) Не менее 16 крат Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум) Не менее 8 крат Шкала серого Не менее 256 градация Кинопетля Не менее 45 000 кадр Режимы сканирования: Анатомический М-режим Наличие Тканевой допплер TVI Наличие Получение 3D изображения с помощью 2D датчика Наличие Программа автоматического измерения основных фетометрических показателей (БПР – бипариетальный размер, ОГ – окружность головы, ОЖ – окружность живота, ДБ – длина бедра) Наличие Программа оптимизации изображения с межпиксельной коррекцией для устранения возникающих при исследовании помех, аналогичная магнитно резонансной технологии Наличие Возможность дооснащения программой получения 4D-изображения с помощью объемного датчика | Наличие Возможность дооснащения программой объемного сканирования в реальном времени 4D специализированными трехмерными датчиками Наличие Возможная максимальная скорость 4D реконструкции специализированными трехмерными датчиками Не менее 55 об/сек Возможность дооснащения программой получения трехмерного изображение в режимах цветного и энергетического допплера специализированными объемными датчиками Наличие Возможность дооснащения программой совмещенного получения объемного изображения в серой шкале и цветном, энергетическом допплере Наличие Возможность дооснащения программой редактирования трехмерного изображения (виртуальный скальпель) Наличие Возможность дооснащения программой установки различных режимов прозрачности для обработки трехмерного изображения: максимальный, минимальный, поверхностный, рентгеновский Наличие Возможность дооснащения программой количественного анализа трехмерных эхограмм Наличие Возможность дооснащения программой автоматического вычисления объемов структур сложной формы в трехмерном режиме Наличие Возможность дооснащения программой одновременного просмотра на экране множественных срезов, полученных при трехмерном статическом сканировании (аналогичная компьютерной томографии) в любой из трех взаимно перпендикулярных проекций Наличие Возможный минимальный интервал получаемых срезов Не более 0,5 мм Возможность дооснащения программой объёмной динамической визуализации сердца плода STIC Наличие Возможность дооснащения программой реконструкции объемного изображения с возможностью перемещения виртуального источника освещения (зависит от датчика) Наличие Возможность дооснащения программой автоматического, в одно касание клавиши, измерения и занесения в отчет угла прогрессии, отражающего положение головы плода во втором периоде родов. Наличие Возможность дооснащения программой автоматического измерения воротникового пространства на основании автоматического выбора прибором срединно-сагитальной плоскости (объемный срез) из трехмерного изображения в соответствии с требованиями FMF (фонд медицины плода) (зависит от датчика) Наличие Возможность дооснащения программой автоматического определения и измерения размера и объема фолликулов в режиме объемного сканирования Наличие Возможность дооснащения программой автоматического измерения ТВП плода в режиме 2D Наличие Возможность дооснащения программой автоматического определения и измерения размера фолликулов в 2D режиме Наличие Интеллектуальная программа фокусировки изображения при исследовании опорно-двигательного аппарата c с трехуровневой индексацией Наличие Возможность дооснащения программой автоматического оконтуривания, измерения и классификации образований в молочной железе с использованием стандартного лексикона и бальной шкалы системы BI-RADS - Возможность выбора настройки чувствительности - Возможность выбора классификации BI-RADS2003, BI-RADS2013 - Автоматическая классификация параметров: Форма, ориентация, контуры, граница образования, дорзальные артефакты, эхогенность, кальцинаты, ассоциированные симптомы, васкуляризация, особые случаи - Автоматическое оконтуривание, не менее двух видов: Целевая точка Целевой эллипс - Ручное оконтуривание - Скрыть контур - Измерение расстояния - Добавление аннотаций - Редактирование контура - Выставление локализации на маркера тела - Возможность выбора оптимального контура из нескольких вариантов, предложенных системой - Отправка данных в отчет с маркером тела, локализацией, клиническим изображением и описанием Наличие Возможность дооснащения программой автоматического оконтуривания, измерения и классификации образований в щитовидной железе с использованием стандартного лексикона и бальной шкалы системы TI-RADS - Возможность выбора настройки чувствительности (высокая чувствительность, высокая точность, высокая специфичность) - Автоматическая классификация параметров: Структура, эхогенность, ориентация, контуры, губчатость, форма, кальцинация - Указание эластичности, центральной васкуляризации - Автоматическое оконтуривание не менее двух видов: Целевая точка Целевой эллипс - Ручное оконтуривание - Скрыть контур - Измерение расстояния - Добавление аннотаций - Редактирование контура - Выставление локализации на маркере тела - Возможность выбора оптимального контура из нескольких вариантов, предложенных системой - Отправка данных в отчет с маркером тела, локализацией, клиническим изображением и описанием Наличие Программа панорамного сканирования Наличие Возможность дооснащения синхронизацией по сигналу ЭКГ Наличие Программа, обеспечивающая автоматизированный пошаговый сценарий выполнения исследования. Система автоматически активирует нужный режим и параметры визуализации, переходит к следующему шагу исследования, комментирует изображение, запускает измерения и направляет их в отчет. Наличие Программа улучшенной визуализации биопсийной иглы Наличие Возможность дооснащения программой недопплеровской цифровой точной визуализации потока крови в сосудах в реальном масштабе времени или аналогичной технологией: - Выбор плотности линий - Настройка чувствительности - Выбор фона - Не менее 12 карт серого - Не менее 11 карт псевдоокрашивания - Регулировка акустической мощности - Динамический диапазон - Усреднение кадров Наличие Обработка данных исследований сердца: Возможность дооснащения программой определения деформаций, скоростей и ускорений деформаций продольных волокон миокарда (при синхронной регистрации с ЭКГ) Наличие Возможность дооснащения программой построения графиков деформаций в выбранных областях интереса, времен достижений их пиков, смещения и скорости движения миокарда, различных индексов (постсистолической деформации и пр.) Наличие Возможность дооснащения программой представления данных в виде полярной диаграммы "бычий глаз" с цветовой кодировкой результатов измерений для оценки физиологии сокращения и расслабления миокарда Наличие Возможность дооснащения программой автоматического расчета фракции выброса ЛЖ, частоты сердечного ритма, ударного объема ЛЖ, конечного диастолического и конечного систолического объемов ЛЖ - Построение графика заполняемости кровью ЛЖ за сердечный цикл Наличие Обработка данных исследований потоков крови в камерах сердца: Наличие Программа определения градиентов давлений, возникающих в потоках крови Наличие Программа определения объема крови заменяемого в ЛЖ сердца за кардиоцикл Наличие Программа определения работы сердечной мышцы на выбрасывание крови в аорту Наличие Обработка данных исследований сосудов: Наличие Программа полуавтоматического определения степени атеросклероза Наличие Программа полуавтоматического определения толщины комплекса "интима-медиа" с построением графиков и табличным представлением результатов расчетов по выделенной области интереса Наличие Программа полуавтоматического измерения толщины комплекса "интима-медиа" сонных артерий Наличие Возможность дооснащения программой визуализации кровотока в допплеровском режиме с объемной графикой Наличие Конструктивные характеристики и параметры Цветной жидкокристаллический монитор высокого разрешения с антибликовым покрытием Наличие Диагональ видимой части Не менее 21,5 дюйм Разрешение Не менее 1920 х 1080 пиксель Устройства ввода Функциональная клавиатура Наличие Возможность дооснащения ножной педалью Наличие Сенсорная панель управления системой, диагональ Не менее 10,1 дюйм Разрешение сенсорной панели управления Не менее 1280 х 800 пиксель Позиционное смещение панели управления: Наличие по вертикали Не менее 180 мм вращение в горизонтальной плоскости В диапазоне от +30 до -30 градусов Порты Количество активных портов для подключения ультразвуковых датчиков Не менее 4 шт. Автоматически закрывающиеся шторки на разъемах датчиков, предохраняющие от засорения пылью Наличие Бесштырьковые коннекторы датчиков, тип разъема без выступающих над контактной площадкой деталей передающих сигнал и требующих наличия гнезд на порте для датчика Наличие Возможность дооснащения портом ввода ЭКГ сигнала Наличие Масса-габаритные характеристики Длина Не более 80 см Ширина Не более 55 см Высота минимальная Не более 135 см Высота максимальная Не менее 170 см Масса Не более 100 кг Электропитание Напряжение 220 В, 50 Гц Наличие Потребляемая мощность Не более 0,8 кВА |

| 3. Требования к результатам: Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| --- |
| 4. Место, условия и сроки. |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки. Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) акта ввода Товара в эксплуатацию. |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 дней после принятия Товара в полном объеме Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12 /Универсального передаточного документа (УПД) и акта ввода Товара в эксплуатацию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки Товара медицинского назначения) и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению. |