Техническое задание

Выполнение работ по ремонту фиброгастроскопа Pentax FG-29V с заменой запасных частей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры требований к работам | Требования к работам, указываемые заказчиком | |
|
| 1 | Состав закупаемых работ | 1.1. Выполнение работ по ремонту фиброгастроскопа Pentax FG-29V с заменой запасных частей. | |
| 2 | Цели использования результатов работ | 2.1. Восстановление работоспособности оборудования | |
| 3 | Место оказания работ | 3.1. Работы выполняются по месту нахождения Подрядчика | |
| 4 | Сроки оказания работ | 4.1. 20 (двадцать) рабочих дней с момента направления Заказчиком заявки. Заявка оформляется в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» версия 2.0. | |
| 5 | Требование к исполнителю к выполнению работ | 5.1. Наличие лицензии на техническое обслуживание медицинской техники согласно  Федеральному закону от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" и Постановлению Правительства РФ от 03 июня 2013 г. N 469 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники». | |
| 5.2. Наличие у Подрядчика собственной ремонтной базы. | |
| 6 | Требования качеству материалов, используемых при выполнении работ | 6.1. Заменяемые запасные части (узлы, детали) новые (не находившимися ранее в эксплуатации), не восстановленные, технически исправные, совместимыми с эндоскопическим оборудованием указанным в Приложении №1 | |
| 7 | Порядок сдачи и приемки результатов работ | 7.1. Работы считаются выполненными на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ | |
| 7.2. Оплата производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ на основании счета на оплату, выставленного Подрядчиком. | |
| 8 | Гарантии качества работ | 8.1. Исполнитель гарантирует: соответствие качества выполненных работ требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации, нормативных и иных актов и условиям Контракта. | |
| 8.2. Исполнитель предоставляет гарантию качества на выполненные работы по ремонту оборудования. Срок гарантии качества предоставляемого Исполнителем должен составлять не менее 6 (шести) месяцев со дня ввода в эксплуатацию после ремонта оборудования. | |
| 8.3. В течение гарантийного срока Исполнитель осуществляет безвозмездное устранение недостатков, в том числе безвозмездную замену использованных запасных частей ненадлежащего качества на запасные части, соответствующие требованиям Контракта своими силами и за свой счет, в случае принятия Заказчиком (лицом, уполномоченным Заказчиком на приемку выполненных работ) такого решения. | |
| 8.4. Транспортные расходы, связанные с транспортировкой медицинского оборудования на ремонт и после ремонта к заказчику оплачиваются Исполнителем. | |
| 9 | Правовое регулирование | 9.1. Постановление Правительства РФ от 03 июня 2013 г. N 469 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники»; | |
| 10 | Объем выполняемых работ | 10.1. Выполнение работ по ремонту фиброгастроскопа Pentax FG-29V H117251 с заменой запасных частей. | |
| 10.1.1. | Полная разборка прибора, сушка, чистка аппарата |
| 10.1.2. | Замена регулярного тубуса |
| 10.1.3. | Замена светового жгута |
| 10.1.4. | Замена инструментального канала |
| 10.1.5. | Ремонт шейки |
| 10.1.6 | Замена оболочки дистального конца |
| 10.1.7. | Восстановление обмазки входных световых линз |
| 12.1.8. | Сборка |
| 12.1.9. | Юстировка |
| 12.1.10. | Герметизация |
| 12.1.12. | Контрольный прогон, проверка работоспособности |

Приложение №1

Заменяемые запасные части

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание (характеристики) | | Кол-во | /Ед. изм. | Наименование страны происхождения товара\*\*\*\* |
| Наименование показателя (неизменяемое)\*\* | Значения показателей  Максимальное и (или) минимальное значение показателей (конкретное значение показателя устанавливает участник закупки) |  |  |  |
| 1 | Регулярный тубус | Длина, мм | 1395,0 | 1 | шт. |  |
| Диаметр, мм | 9,8 |
| Материал | резина, металл |
| 2 | Световой жгут | Длина, мм | 2700,0 | 1 | шт. |  |
| Диаметр, мм | 1,0 |
| Материал | оптоволокно |
| 3 | Инструментальный канал | Материал | политетрафторэтилен (PTFE) | 1 | шт. |  |
| Диаметр, мм | 2,8 |
| Длина, мм | 2200,0 |
| 4 | Оболочка | Материал | фторкаучук | 1 | шт. |  |
| Диаметр, мм | 9,8 |
| Длина, мм | 100,0 |
| 5 | Комплект расходных материалов | материал | смазка Маликот, герметик, клей | 1 | шт. |  |