**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** |
|  | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена заединицу безучета НДС | Цена заединицу сучетом НДС | Цена за ед. товарас учетом НДС | Сумма с учетом НДС |
| 1 | Налобный осветитель | шт | 1 | 82 136,52 | 82 136,52 | 82 136,52 | 82 136,52 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** |  |  | - | - | - | 82 136,52 |
| **Порядок формирования начальной****(максимальной) цены договора** | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на оплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |

|  |
| --- |
| **2. Требования к товарам** |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Налобный осветительRi-focus LED (или эквивалент) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Общие требования** |  |
| 1.1. | Регистрационное свидетельство МЗ России | Наличие |
| 1.2. | Сертификат Госстандарта России | Наличие |
| **2.** | **Область применения:** | Наличие |
| 2.1. | Беспроводной фокусированный налобный осветитель применяется в области отоларин-гологии, а также гинекологии, челюстно-лицевой хирургии и т.д. | Наличие |
| **3** | **Характеристики налобного осветителя** |  |
| 3.1 | Светодиодное освещение (белый, холодный свет)  | LED 6 В  |
| 3.2 | Фокусировка со ступенчатой регулировкой | Наличие |
| 3.3 | Интенсивность освещения (Люкс):* max 23 000 при расстоянии 200мм
* max 10 000 при расстоянии 400мм
 | Соответствие |
| 3.4 | Размер поля исследования:* от Ø 30 до Ø 120 мм при расстоянии 200мм
* от Ø 40 до Ø 200 мм при расстоянии 400мм
 | Соответствие |
| 3.5 | * Прикрепленный отсек для батарей с выключателем
 | Наличие |
| 3.6 | Съемные прокладки внутри оголовья, которые можно стирать | Наличие |
| 3.7 | Цветовая температура   | 6500° Кельвина |
| 3.8 | Срок службы лампы |  ок. 50 000 часов |
| 3.9 | Литиевые батарейки CR 123A – 2 шт.  | Наличие |
| 3.10 | Продолжительность работы с батарейками | ок. 4 часов |
| 3.11 | Общий вес | 0,242 кг |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** | **Комплектность поставки** |  |
| 4.1 | Описание прибора, инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию на русском языке |  Наличие |
| 4.2 | Картонная коробка | Наличие |

 |

|  |
| --- |
|  **3. Требования к результатам:** Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| **4. Место, условия и сроки.** |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляется в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестьдесят) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |