**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование товара** | | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу без учета НДС** | **Цена за единицу с учетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| 1 | **Анализатор гематологический** | | шт | 1 | 904 750,00 | 904 750,00 | 904 750,00 | 904 750,00 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | |  |  | - | - | - | 904 750,00 |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к товарам** | | |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Анализатор гематологический ЭЛИТЕ с принадлежностями, вариант исполнения H560  или эквивалент | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Анализатор гематологический ИВД, автоматический, с дифференцировкой лейкоцитов по пяти субпопуляциям | наличие | | 1 | **Общие требования:** |  | | 1.1 | На момент поставки оборудование является новым, не бывшим в эксплуатации. | Соответствие | | 1.2 | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | Наличие при поставке | | 1.3 | Эксплуатационная документация к оборудованию на русском языке | Наличие при поставке | | 1.4 | Гарантийные обязательства | 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | | 1.5 | Инструктаж персонала конечного пользователя работе на анализаторе | Соответствие | | 2 | **Технические характеристики, назначение и комплектация** | | | 2.1 | Общая/максимальная производительность, не менее | 60 тестов в час | | 2.2 | Методы измерения: Кондуктометрический метод измерения для подсчета общего количества клеток; Лазерный метод для дифференцировки лейкоцитов на 5 популяций;  Фотометрический метод для измерения гемоглобина | Соответствие | | 2.3 | Взятие образца из открытой пробирки (ручной режим подачи пробирки) | Соответствие | | 2.4 | Минимальное количество образца, необходимое для проведения измерения, не более | 20 мкл | | 2.5 | Измеряемые параметры: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW-CV, PDW-SD, PCT, P-LCR, P-LCC, LYM, LYM%, MON, MON%, NEU, NEU%, EOS, EOS%, BAS#, BAS%, ALY%, LIC%, ALY#, LIC#, cWBC#, NRBC%, NRBC# | Соответствие | | 2.6 | Оповещение пользователя о наличии патологических изменений в образце | Соответствие | | 2.7 | Оборудование должно иметь возможность подключаться к лабораторной информационной системе с использованием стандартных протоколов обмена данными. | Соответствие | | 2.8 | Архивирование полученных результатов, не менее | 50 000 результатов | | 2.9 | Использование первичных пробирок, для капиллярной и венозной крови | Наличие | | 2.10 | Требования по энергообеспечению, необходимые для эксплуатации анализатора | 200-240 В, 50-60 Гц | | 3 | **Комплект поставки (кроме анализатора)** |  | | 3.1 | Стартовый комплект реагентов | Наличие | | 3.2 | Стартовый комплект контрольных материалов | Наличие | | 3.3 | Источник бесперебойного питания мощностью не менее 600 ВА | Наличие | | 3.4 | Принтер | Наличие | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | |
| **4. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.  Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».  Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) акта ввода Товара в эксплуатацию. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 дней после принятия Товара в полном объеме Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12 /Универсального передаточного документа (УПД) и акта ввода Товара в эксплуатацию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки Товара медицинского назначения) и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению. | |