**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** |
| **№**  | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу без учета НДС** | **Цена за единицу сучетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| 1 | **Печь для обжига стоматологического фарфора** | шт | 1 | 594 943,67 | 594 943,67 | 594 943,67 | 594 943,67 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** |  |  | - | - | - | 594 943,67 |
| **Порядок формирования начальной****(максимальной) цены договора** | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |

|  |
| --- |
| **2. Требования к товарам** |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | **Печь для обжига стоматологического фарфора VITA VACUMAT 6000M, с принадлежностями****или эквивалент** | **Автоматическая печь с микропроцессором, предназначенная для обжига всех дентальных керамических материалов.**Автоматическая функция предотвращения образования конденсата в изоляционном материалеАвтоматическая калибровка температуры перед каждым стартом программы, с гарантированной температурой +/- 1 САвтоматическая функция очисткиКонтролируемая скорость быстрого охлаждения и энергосберегающий ночной режимХарактеристики:Температура в камере обжига: 1200°СПотребляемая мощность: макс 1,5 кВтЭлектрическое подключение: 230V/50 HzРазмер: 230 мм x 330 мм x 444 ммРабочий диаметр: 90 ммВес: 13 кг**Вакуумный насос для стоматологических печей.**Насос располагается в звуконепроницаемой коробке для создания стабильного вакуума и постоянного уровня сжатого воздуха. Имеется возможность регулировки давления. Входящее давление из лабораторной сети должно быть максимально 6 бар. Давление на выходе в прибор установить максимально 5 бар.Характеристики насоса:Электрическое подключениеили: 230 Вольт, 50/60 Гц100/110 Вольт, 50/60 ГцМощность: макс. 200 ВаттРазмер: 320 x 210 x 110 mmВес: 6,4 кг**Пульт управления VITA vPad comfort**10-дюймовый цветной сенсорный планшет обеспечивает интуитивно понятное управление одним касанием печами500 программ обжига, прессования и синтеризацииИнтегрированные программы обжига для немедленного запуска программыИзменение параметров в текущей программеИнтегрированные рабочие инструкции для всех материаловUSB-разъём даёт возможностью подключения к планшету мыши и клавиатуры2 Гб памятиХарактеристики пульта :Диагональ экрана (дюйм): 10"Размеры (Ø / глубина / высота): 260 мм x 150 мм x 200 ммВстроенная память: 2 ГбИнтерфейс подключения: USBВес: 1,6 кг |

|  |
| --- |
|  **3. Требования к результатам:** Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| **4. Место, условия и сроки.** |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) акта ввода Товара в эксплуатацию. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 дней после принятия Товара в полном объеме Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12 /Универсального передаточного документа (УПД) и акта ввода Товара в эксплуатацию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки Товара медицинского назначения) и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению. |