**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** |
| **№**  | **Наименование товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **НМЦ за ед., руб.** | **НМЦ договора, руб** |
| 1 | Электрокардиограф ЭКГ | шт | 1 | 147 340,000 | 147 340,000 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** |  |  | - | **147 340,000** |
| **Порядок формирования начальной****(максимальной) цены договора** | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |

|  |
| --- |
| **2. Требования к товарам** |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Электрокардиограф ЭКГECG-1003Dixionили эквивалент |

|  |  |
| --- | --- |
| Масса основного блока, кг, не более | 2,5 |
| Отведения | Стандартные, Кабрера |
| Вывод на печать единовременно не менее 3 кривых ЭКГ | Наличие |
| Изолированный входной контур | Наличие |
| Защита от кардиостимулятора и разрядов дефибриллятора | Наличие |
| Калибровочный сигнал | не хуже 1 мВ |
| Автоматический/Ручной режимы работы | Наличие |
| Автоматический анализ и расшифровка для взрослых и детей | Наличие |
| Диапазон измерения ЧСС | не уже 30 – 300 уд/мин |
| Измерение параметров | ЧСС, R-R, P-R, QRS комплекс, QT-QTc, ось сердца, RV5/SV1 |
| Фильтр помех от переменного тока  | Наличие |
| Фильтр помех от мышц  | Наличие |
| Коэффициент ослабления синфазного сигнала | не менее 100 дБ |
| Частотная характеристика, диапазоне  | не уже 0,05 – 150 Гц |
| Уровень шума | не более 30 мкВ |
| Чувствительность | 2,5, 5, 10, 20 мм/мВ |
| Разрядность АЦП | не менее 12 бит |
| Автоматическое подавление дрейфа базовой линии | Наличие |
| Вывод на печать: Чувствительность, скорость протяжки бумаги, рабочие фильтры, время, ЧСС, маркировка отведения. | Наличие |
| Скорость протяжки бумаги | 5; 6,25; 12,5; 25; 50 мм/с |
| Ширина бумаги не менее  | 80 мм |
| Тип бумаги  | Рулон, Z-образная книжка |
| Тип экрана жидкокристаллический цветной поворотный, подстраиваемый под любой угол | Наличие |
| Размеры дисплея  | не менее 80X60 мм  |
| Разрешение дисплея  | не менее 320 x 240 точек |
| Параметры, отображаемые на дисплее  | кривые ЭКГ, режимы работы, время, ЧСС |
| Тип аккумуляторной батареи  | литиевая |
| Время работы аккумулятора  | не менее 6,5 часов |
| Интерфейсы  | RS-232, USB,  |
| Запись и хранение данных  | не менее 500 ЭКГ |
| Размеры | не более 288х210х70 мм |
| Комплект поставки: |  |
| Кабель пациента. | Наличие |
| Электрод для конечностей взрослый  | Наличие, не менее 4 шт. |
| Грудной электрод взрослый  | Наличие, не менее 6 шт. |
| Рулон бумаги для принтера  | Наличие |
| Валик для бумаги  | Наличие |
| Литиевая аккумуляторная батарея  | Наличие |
| Сетевой кабель  | Наличие |
| Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| Паспорт  | Наличие |
| Гарантийный срок, не менее | 12 мес. |

 |

|  |
| --- |
|  **3. Требования к результатам:** Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| **4. Место, условия и сроки.** |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Воркута, ул. Матвеева, д. 37А.  |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 30 (тридцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12/ Универсального передаточного документа (УПД). |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки Товара медицинского назначения) и иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению. |